医疗设备技术参数报表

	采购单位：

内    容
	  濮阳县中医医院

	器械名称：
	多功能医用创口冲洗机
	 数量： 1

	
	
	要求： （进口/国产/不限）

	主要技术参数要求

	序号
	内    容
	备注

	1
	清水冲洗功能，使用压力可调的清水冲洗伤口；
	

	2
	清水冲洗加热功能，使用清水冲洗伤口时，可实现清水加热功能；
	

	3
	清洗液冲洗功能，使用清洗液冲洗喷洒伤口；
	

	4
	交替冲洗功能，清水冲洗和清洗液冲洗在预设的程序下自动交替冲洗；
	*

	5
	喷头可调功能，使用可调式喷头，可实现冲洗过程中冲洗面积调节；
	*

	6
	打印功能，打印创口冲洗记录单；
	*

	7
	可显示和设置冲洗流量及清水冲洗温度；
	

	8
	可显示及设置工作模式，显示当前模式的时间；
	

	9
	产品为壁挂式，操作方便；
	

	10
	清水冲洗性能指标

⑴清水流量在350 ml/min～1000 ml/min范围内可调，流量调节精度±200ml/min。

⑵*清水最大流量时扬程大于1600mm,清水最小流量时,扬程大于100mm。

⑶清水出水温升大于20℃。

⑷清水温度可在26 ℃～36 ℃范围内可调，调节精度±3 ℃。
	

	11
	清洗液冲洗性能指标

⑴清洗液流量大于100 ml/min。

⑵*清洗液扬程大于800mm。

	


注：技术参数要求备注栏内带“*”标注的为重要技术参数。
